NÁVOD NA POUŽITIE

DIGITÁLNY KLIEŠŤOVÝ MULTIMETER MM-091

I. Základné informácie

Tento digitálny prenosný kliešťový merací prístroj má 3.5 miestny digitálny displej, disponuje 500V meračom napätia a napájanie je zabezpečené pomocou 9 V batérie.Všetky merania sa prevádzajú cez prepínač funkcií a merací rozsah.

II. Charakteristika zariadenia:

1.	Displej: 3.5 miestny, digitálny, max. 1999 čísel

2.	Polarita: automatická

3.	Zobrazenie zaťaženia: vidieť len nápis „1”

4.	Indikácia merania: 3 odčítania/sekundu

5.	Stav batérie: ak je slabá bateria, zobrazí sa nápis „LOBAT”

6.	Tlačidlo HOLD: po stlačení zostane na displeji práve nameraná

7.	Batéria: 1 ks 9V

8.	Životnosť batérie: cca. 200 hod. (alkalická)

cca. 150 hod. (obyčajná)

9.         Prevádzkové podmienky:

Prevádzková teplota: 0°C…+50°C

relatívna vlhkosť: <80%

10.	Skladovanie:

teplota: -20°C…+60C°

relatívna vlhkosť:<80%

11.	Rozmery: 230 mm x 70 mm x 37 mm

12.	Váha: cca. 310g (s batériou)

13.	Rozpätie kliešťov: max. 50 mm

III. TECHNICKÉ PARAMETRE:

Presnosť je garantovaná pri prevádzke +23/- 5 °C a pri nižšej vlhkosti ako 80%.

1. Prúd AC

Merací rozsah                          Delenie                                       Presnosť

200 A                                      100 mA                                        ± (3% + 5d)

1000 A                                     1    A                                           ± (3% + 5d)

Rozsah frekvencie: 50~60Hz

Hodnota označenia: overené priemerným znakom sínus (RMS)

2. Napätie DC

Merací rozsah                          Delenie                                             Presnosť

750V                                            1 V                                                  ± 0,8%+2d

Vstupná impedancia: 9MΩ

Ochrana proti max. preťaženiu: 1000V DC

3. AC napätie

Merací rozsah                          Delenie                                             Presnosť

750V                                              1 V                                               ±(1,2%+4d)

Rozsah frekvencie: 50~400Hz

Vstupná impedancia: 9MΩ

Ochrana proti max. preťaženiu: 750V AC RMS

4. Odpor

Merací rozsah                          Delenie                                             Presnosť

200 Ω                                            0,1 Ω                                             ±(1%+3d)

20 kΩ                                            10 Ω                                              ±(1%+1d)

Ochrana proti max. preťaženiu: 250V DC/AC RMS

5. Test stáleho režimu

Rozsah: 200 Ω

Pokial je odpor menší ako 75 Ω zariadenie vydá zvuk

Ochrana proti max. preťaženiu: 250V DC/AC RMS

6. Meranie izolácie

Merací rozsah                          Delenie                                             Presnosť

20 MΩ                                       100mA                                              ±(2%+2d)

2000 M Ω                                  1  MΩ                                               ≤500 MΩ± (4%+2d)

>500 MΩ± (5%+2d)

IV. Ovládacie prvky:

1.	Čeluste

2.	Otvárač čelustí

3.	Tlačidlo zachovanie údajov HOLD

4.	Prepínač funkcií a meracieho rozsahu

5.	LCD displej

6.	Pripájacia svorka

7.	COM vstup

8.	Vstup V/Ω INPUT

9.	Bezpečnostný remeň

V. Návod na použitie:

1.	Meranie prúdu AC:

a.	Prepínač meracieho rozsahu nastavte do polohy ACA 1000A.

b.	Tlačidlo HOLD nesmie byť zatlačené.

c.	Pomocou otvárača čelustí  obklopte vodič.

d.	Ak displej ukazuje hodnotu nižšiu ako 200 A, tak v záujme presnosti nastavte

prepínač funkcií na 200A

e.	Ked sa nachádza na tmavom mieste, stlačte tlačidlo HOLD a hodnotu potom  odčítajte na svetlom mieste.

2.	Meranie napätia AC a DC:

a.	Prepínač funkcií nastavte na DCV 1000V, alebo ACV 750V.

b.	Odblokujte tlačidlo HOLD.

c.	Červený kábel zapojte do "V/ Ω ” a čierny do "COM" konektora.

d.	Čeluste priložte k meranému napätiu.

3.	Meranie odporu:

a.	Prepínač funkcií nastavte do požadovanej pozície.

b.	Odblokujte tlačidlo HOLD.

c.	Červený kábel zapojte do "V/ Ω " a čierny do "COM" konektora.

d.	Čeluste priložte k meranému odporu

e.	Pri meraní odporu dbajte vždy na to, aby bol odpojený meraný obvod od napájacieho napätia a boli vybité všetky kondenzátory.

4.	Test stáleho režimu:

a.	Prepínač funkcií nastavte na 200 Ω.

b.	Zapojte červený kábel do „V/ Ω „ a čierny do „COM” konektora.

c.	Ak je odpor menší, ako 100 Ω, zariadenie vydá zvukovú signalizáciu.

5.	Meranie izolácie ():

a.	Prepínač funkcií nastavte na „EXTERNAL UNIT” 20 MΩ, alebo na 2000 MΩ

b.	Zapojte kolíky merača napätia do príslušných konektorov multimetra.

c.	Prepínač funkcií a merač napätia nastavte zvlášť na 2000 MΩ a 2000 MΩ

d.	Pripojte kliešte merača napätia na „L” a „E” vstupy.

. Počas tohto úkonu musí byť tester vypnutý. Ez alatt a teszternek kikapcsolt állapotban kell lennie.

e.	Merač napätia  „POWER” nastavte na „ON”. Stlačte tlačidlo „PUSH”. Po tomto sa rozsvieti signálka. Ak je nameraná hodnota menšia ako 19 Ω tak v záujme presnosti nastavte multimeter na 20 Ω.

Poznámka:

Keď svieti indikácia stavu batérie, tak vymente baterku.

VI. POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA:

1.	Multimeter je precízne elktronické zariadenie. Aby ste sa vyhli poškodeniu, dbajte na opatrné používanie prístroja.

2.	Poznámka:

a. Nemerajte vo väčšom rozsahu, ako 1000V DC alebo 750V (RMS)

b. Odpor nemerajte pod napätím

c. Pred výmenou batérie musí byť prístroj odpojený.

3.	Výmena batérie:

Ked sa na displeji objaví nápis „LOBAT” vymente batériu.